上海黄海药检TPY-2智能透皮扩散试验仪
产品资料  |  型号 TPY-2
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产品简介
TPY-2药物透皮扩散试验仪，是我公司与药物制剂国家工程研究中心联合研制、开发的产品。 立式湿法及卧式干法，在干湿两用恒温容器箱内，磁力均匀搅拌的工作状态下，通过动物皮缓慢渗透，客观再现药物在溶剂中渗透的速度和程度的药理过程，仪器的各项指标稳定可靠，是制药行业、化妆品行业检验透皮扩散的最佳检测仪器。
产品特点
可安装6组卧式扩散池。
可安装12组立式扩散池。
主机工作参数可预置并自动储存,下次开机无须重复设置。
定时功能显示当前取样点时间,累计总时间,取样点数。
具有故障自诊断功能。
可外接微型打印机功能。
具有USB储存功能,将实验数据保留,以便查看。
技术参数
	项目
	参数

	产品型号
	TPY-2

	立式扩散池数量
	12组

	立式扩散池容积
	8ml

	卧式扩散池数量
	6组

	卧式扩散池容积
	7.5ml×2

	转速设置范围
	100–500RPM

	稳速误差
	≤±1%

	调温范围
	室温–45.0℃

	温度分辨率
	0.1℃

	控温精度
	≤±0.3℃

	最大运行时间
	99小时59分59秒

	电源
	AC220V±10% 50Hz
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