智能药物溶出度仪RCZ-8A
产品资料  |  型号 RCZ-8A
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产品简介
RCZ-8A是一款高性能的8通道药物溶出度仪，面向创新药研发与仿制药一致性评价实验室的严苛需求而设计。其核心设计与制造完全符合ChP、USP规范，确保试验结果的准确性和重现性。同时完全符合数据完整性规范。
产品特点
操作系统具有账号密码管理、权限管理、数据管理、审计追踪、数据备份功能，试验记录输出（打印/USB） 。
常用样品信息管理，方便调取使用。
常用试验方案管理，方便调取使用。
高精度实时恒温控制，每个溶出杯独立测温，有双重过温保护、温度校准功能。
内部设有预约加热，用户可以设定系统指定时间开始加热。
手动、自动同步投药功能。
手动、自动取样双模式。
桨篮共轴设计，溶出方法快捷更换。
溶出杯与搅拌器自动定中心位。
密封式防蒸发盖设计，有效降低介质挥发。
使用更便捷的水循环管路设计，专业医疗级快速接头。
免费提供IQ/OQ验证文件。
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技术参数
	项目
	参数

	产品型号
	RCZ-8A

	溶出通道
	8通道

	搅拌桨摆动幅度
	≤0.5mm

	转篮摆动幅度
	≤1.0mm

	转杆与溶出杯轴偏差
	≤1.0mm

	转速设置范围
	10–300RPM

	稳速误差
	≤±1%

	调温范围
	室温–45.0℃

	温度分辨率
	0.1℃

	控温精度
	≤±0.3℃

	最大运行时间
	999小时59分59秒

	电源
	AC220V±10% 50Hz



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/rongchuyi/RCZ-8A.html
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