溶出自动取样系统RCZ-QY12
产品资料  |  型号 RCZ-QY12
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产品简介
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RCZ-QY12是一款高性能、自动化的药物溶出自动取样系统，面向创新药研发与仿制药一致性评价实验室的严苛需求而设计。该系统集成了12通道溶出度仪和12通道自动取样仪，实现高效并行试验。其核心设计与制造完全符合ChP、USP规范，确保试验结果的准确性和重现性。同时完全符合数据完整性规范。
产品特点
操作系统具有账号密码管理、权限管理、数据管理、审计追踪、数据备份功能，试验记录输出（打印/USB） 。
常用样品信息管理，方便调取使用。
常用试验方案管理，方便调取使用。
高精度实时恒温控制，每个溶出杯独立测温，有双重过温保护、温度校准功能。
内部设有预约加热，用户可以设定系统指定时间开始加热。
手动、自动同步投药功能。
手动、自动取样双模式。
桨篮共轴设计，溶出方法快捷更换。
溶出杯与搅拌器自动定中心位。
密封式防蒸发盖设计，有效降低介质挥发。
使用更便捷的水循环管路设计，专业医疗级快速接头。
采用高精度注射泵，有效实现精准取样。
取样针非驻留式设计，仅在取样时伸入溶出杯，避免扰流。
样品等温等量回补。
可安装二级在线过滤器，自动实现润洗饱和滤膜。
取样前系统自动润洗管路，取样后自动排空管路。
免费提供IQ/OQ验证文件。
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技术参数
溶出度参数
	项目
	参数

	溶出通道
	12通道

	搅拌桨摆动幅度
	≤0.5mm

	转篮摆动幅度
	≤1.0mm

	转杆与溶出杯轴偏差
	≤1.0mm

	转速设置范围
	10–300RPM

	稳速误差
	≤±1%

	调温范围
	室温–45.0℃

	温度分辨率
	0.1℃

	控温精度
	≤±0.3℃

	电源
	AC220V±10% 50Hz



取样系统参数
	项目
	参数

	取样通道
	注射泵、12通道

	最大取样次数
	15次

	最大运行时间
	999小时59分59秒

	取样量、回补量
	≤10ml

	取样精度
	≤±1%，取样量10ml各通道平均值

	取样间隔
	首次1分钟，后续2–5分钟（因取样量而定）

	样品收集架
	180位1.5ml HPLC液相瓶样品架；180位10ml试管样品架

	电源
	AC220V±10% 50Hz



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/rongchuyi/RCZ-QY12.html
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